https://www.youtube.com/watch?v=1LejqBVNcpw

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN CÂN TREO 1 TẤN (CÓ CHỈNH BƯỚC NHẢY & SỐ LẺ)

- Chuẩn bị: Quả cân chuẩn thực tế (Video dùng quả chuẩn 20kg để demo, khuyến nghị tốt nhất là dùng tải bằng $1/3$ mức cân tối đa trở lên).

- Bước 1: Vào chế độ hiệu chuẩn (Calib)

  - Khi cân đang ở trạng thái Tắt, ấn và giữ đồng thời hai phím [On/Off] và [Zero].

  - Giữ lì cho đến khi màn hình LED sáng full số và dừng lại ở màn hình cài đặt tải trọng tối đa (Max tải nhấp nháy, mặc định cân 1 tấn sẽ hiện 1000).

- Bước 2: Xác nhận hoặc điều chỉnh Max tải

  - Nếu là cân 1 tấn, giữ nguyên chỉ số 1000.

  - (Mẹo điều chỉnh nếu cần: Dùng phím [Zero] để dịch chuyển vị trí con trỏ nhấp nháy sang phải và dùng phím [kg] để thay đổi trị số tăng vòng từ 0-9).

  - Nhấn phím [On/Off] để xác nhận mức Max tải. Màn hình chuyển sang chữ LoAd (Đòi hỏi tải chuẩn).

- Bước 3: Nhập giá trị quả cân chuẩn thực tế

  - Từ màn hình LoAd, màn hình sẽ hiện một dãy số ngẫu nhiên. Lúc này ta cần nhập đúng trọng lượng quả cân chuẩn sắp treo lên (Ví dụ: 20 kg).

  - Sử dụng phím [Zero] để dịch con trỏ nhấp nháy đến hàng chục.

  - Sử dụng phím [kg] ấn liên tục để thay đổi số cho đến khi màn hình hiển thị đúng giá trị 20 (tương ứng với quả chuẩn 20kg).

- Bước 4: Treo tải chuẩn và xác nhận

  - Tiến hành đặt/móc quả cân chuẩn 20kg lên móc cân.

  - Chờ vài giây cho cân ổn định trạng thái tĩnh, nhấn phím [On/Off] để xác nhận dữ liệu cân.

- Bước 5: Cài đặt số thập phân (Số lẻ sau dấu phẩy - Chữ P)

  - Màn hình chuyển sang chữ P (Số thập phân).

  - Mặc định là 1 (nghĩa là có 1 số lẻ sau dấu phẩy, ví dụ: 0.0 kg).

  - Nhấn phím [On/Off] để xác nhận chấp nhận.

- Bước 6: Cài đặt bước nhảy (Độ chia d - Chữ d) và Hoàn tất

  - Màn hình chuyển sang chữ d (Bước nhảy/Độ chia sai số). Mặc định nhà sản xuất đối với cân 1 tấn là 2 (tương ứng bước nhảy 200g hay 0.2kg).

  - (Nếu muốn thay đổi bước nhảy, có thể ấn phím [kg] để điều chỉnh).

  - Nhấn phím [On/Off] một lần cuối cùng để xác nhận và lưu lại toàn bộ quá trình. Cân sẽ tự động thoát và hiển thị đúng trọng lượng thực tế của quả cân (20.0 kg). Quy trình hoàn tất thành công.